凱氏氮消化爐操作及維護(務必登記使用記錄表)

- 基本資料

| 儀器名稱 | 凱氏氮消化爐FOSS DT208 |
| --- | --- |
| 財產編號 | 3100802053-0001 |
| 廠商 | 今日公司 |

- 凱氏氮消化爐使用方法

- 取乾淨的消化管(250 mL)，倒入30 mL的水樣 + 消化片1片 +10顆沸石+沿管壁緩慢加入濃硫酸10 mL，小心地搖勻。(請帶手套著實驗衣並在hood 內操作)

- 消化管請妥善暫放在試管架上(請確認試管架放滿分解管，即使樣品不足，還是請用空分解管補滿試管架，否則會影響到集氣管的操作效果)。

- 將消化爐妥善安置在hood 內，面板靠近外緣，插上電源(抽風櫃左下方220V的插座) ，電源鍵旁的綠燈亮起表示待機中。

- 雙手提握把將試管架安放在消化裝置上，並將玻璃抽氣罩對齊輕輕密合上（請勿有高度的放上，輕輕地妥善放上，否則玻璃製品容易裂損）。

- 按下右下角機台電源鍵不放，持續一秒開啟螢幕，消化爐會顯示前次設定的目標溫度開始加熱上升至目標溫度。

- 按下Edit進入編輯的畫面依序設定好消化時間(小時即分鐘)及目標溫度，閃爍數字表示可以編輯

(1)最左邊的Next可以選擇位置

(2)用+-鍵調整數字大小

(3)設定完成，按Next跑完所有位數即完成

- 請妥善連接水龍頭，微開水龍頭，有排水達到注意排水是否正常無漏水。

- 實驗中定期雙手提握把拿起消化管，確認內部水樣多寡，必要時沿管壁滴入DI水，以不讓樣品乾涸為原則(若樣品乾了就要重做) ，消化至水樣清澈即可

- 將抽氣玻璃罩輕輕取出並輕輕放置在盛水盤上，避免酸液滴入

- 取出試管架並放置在抗熱表面上冷卻

- 使用完畢清潔周邊，妥善關畢水龍頭(水一定要記得關畢) 。關閉電源並拔掉插頭。

- 注意事項

- 請帶手套著實驗衣並務必在HOOD內操作。

- 水樣勿放太多，因溫度很高，若嚴重突沸，會造成樣品損失及加熱設備腐蝕損壞。

- 玻璃抽氣罩請務必輕輕放置於試管架上或是不銹鋼盛水盤上，玻璃製品容易損壞。

- 紅燈亮著表示加熱板溫度高,勿碰

- 使用完畢清潔周邊並一定要妥善關畢冷卻水。