凱氏氮蒸餾裝置操作流程
廠牌:FOSS 型號: Kjeltec 2100 財產編號: 3100908032 - 3 - 0
面板功能說明：
1. 電源開關
2. 加鹼液鍵 按一次即啟動鹼液pump，加鹼量視設定而定。
3. 蒸氣鍵 按一次，即啟動蒸氣產生器，再按一次即停止蒸氣的產生。
4. 程設執行鍵 按一次，自動執行加鹼及蒸餾的動作。
程式設定：
設定加鹼量：按住 不放，打開電源開關後， 仍然按住不放，按 鍵一次，即設定10 ml的加鹼量，按 鍵二次，即設定20 ml的加鹼量．．
設定蒸餾時間：按住 不放，打開電源開關後， 仍然按住不放，按1-15分鐘的範圍改變蒸餾時間(1分鐘為一單位)。完成設置釋放 就可完成。
暖機及準備事項：
1. 將鹼液桶裝滿35%~40%鹼液 (請參考標準方法準備鹼液) 。
2. 將分解管及接收瓶分別置於儀器上。(內部放一些水使吸管在液面下才會作動)
3. 將安全門關上(左手握黑色握把，右手握拳敲左手，門要關倒底才會作動)。
4. 打開電源開關，打開水龍頭水源(水龍頭一定要開)。
5. 按 ，打開蒸氣閥，產生蒸氣，繼續蒸餾到接收瓶內約100 ml即可(打開蒸氣閥時,注意冷卻水是否有再流出)。
操作步驟：
1. 確定儀器已先暖機並清洗管線。
2. 移除暖機時置放的分解管及接收瓶，同時換上待測品的分解管與接收瓶。
3. 將安全門關上。
4. 可利用手動方式按 ，自行加入所欲鹼液量並按 鍵進行蒸餾。
5. 或可先設定好所需的鹼液量及蒸餾時間，按 鍵開始自動加鹼及蒸餾。
6. 實驗中樣品間清洗管路：移除待測品的分解管及接收瓶，並接上空的分解管及接收瓶，按 鍵進行蒸餾3分鐘，清洗儀器內部系統的通路。
7. 重複步驟2~6，直到完成所有待測品的蒸餾（更換分解管要小心高溫）。
8. 實驗結束洗管路：再清洗一次儀器內部系統的通路後，關掉電源，關閉水龍頭水源。
9. 將底部的集液盤抽出以清水沖洗擦乾。(每次使用完畢務必清洗乾淨)
注意事項
1. 注意蒸餾完玻璃管是高溫狀態，務必戴手套。
2. 實驗結束要清洗管路及底盤，並將水龍頭水源關閉。
3. 避免跟其他排水裝置同時使用，廢水量太大會淹水。