高壓滅菌釜操作及維護(務必登記使用記錄表)
基本資料
儀器名稱	高壓滅菌釜TOMIN TM328
規格	49 公升,內桶尺寸 30*70 cm / 消毒溫度 121℃，消毒壓力 1.2 kg/cm2，使用電力 220V
財產編號	3110102001-397
廠商	慧眾生物科技有限公司
電話	Teresa 0919179378

高壓滅菌釜爐使用方法
1. 插上插頭(220V)，注意排水管是否接妥。
2. 打開壓力蓋（將壓力蓋把手逆時針轉鬆，轉鬆後把手向左推，注意不要撞到hood）。
3. 關上排氣開關（順時針方向鎖緊），關上排水開關（順時針方向鎖緊）。
4. 加入2L 去離子水於滅菌鍋中。（底墊見水即可）
（每次使用完務必要排水,所以添加水前要先關緊洩水閥）。
（一定要內部要有水~~不然空燒加熱線圈容易損壞）
1. 待滅菌物品放入網籃內，把網籃放入桶中。
2. 將門蓋鎖緊（將門蓋推回中間頂住，把手順時針轉緊）
3. 開啟電源（POWER ON），打開消毒開關(往左STER切)
4. 將定時器設定為30分鐘（請勿超過40分鐘），之後按下START 啟動開關啟動。
5. 當消毒完成，警報響30秒並自動切斷電源。
6. 等警報響完，緩慢打開排水閥(逆時針轉約20。~45。左右）
7. 待壓力歸零後，請馬上乾燥，如不乾燥請關閉總電源。
8. 務必旋開洩水閥排水，一定要排完水才可以離開。
9. 使用完畢，務必保持鍋內外乾淨，關閉爐蓋，拔掉電源，登記使用完畢時間。

注意事項
消毒中途欲打開門蓋，請先打開排氣閥，直到壓力表針降至零時，才可以打開門蓋。
(壓力未歸零打開門蓋水會噴出，容易發生危險，務必壓力歸零後再開啟)
1. 若消毒中途無水，會自動連續警報置人員關起電源開關為止，並停止加熱，而且無水燈（紅色）會亮起，請先打開排氣閥，待壓力表指針降至零時，再打開門蓋，冷卻15分鐘後，再重新操作。
2. 消毒完畢時，待壓力歸零時，請盡快執行乾燥或打開門蓋取件，若消毒鍋完全冷卻時，會產生真空現象，導致門把打不開。(此時請打開排水排氣閥)
3. 容器滅菌時，瓶蓋請不要鎖緊。如果發生器物破裂、溶液噴出的情形，應將碎片或噴出物清理乾淨，進一步取水測試排水排氣是否通暢。
4. 請務必將壓力蓋鎖緊，以免消毒時蒸氣外洩，造成消毒不完全。
5. 每次使用後，讓機台冷卻15分鐘後，才可以繼續使用。
6. 機器桶內請勿放入含酸及鹼性的液體，以避免腐蝕內桶。
7. 嚴禁無人看管時消毒，以預防機器桶內無水過熱導致故障。
8. 消毒器在消毒時產生高溫，請勿用手觸摸門蓋周圍。
1. 維護校正：每年檢查一次機台狀況，每半年加一次潤滑油在門鎖螺桿處。
2. 故障排除：指示燈出現故障信號時，重新開機。